B. Псурцев.

ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМИ БИС

Описываемый частотомер предназначен для измерения частоты и среднего периода периодических колебаний. Работает прибор по традиционному принципу счета колебаний в интервале времени. Его отличительной особенностью является то, что как для счета, так и для формирования интервала счета используются большие интегральные микросхемы (БИС) типа КР580ВИ53 микропроцессорного набора 580-й серии. Эти БИС наряду с программируемыми постоянными запоминающими устройствами (ППЗУ) позволили создать частотомер с программируемым в очень широком диапазоне интервалом счета: от 10 мкс до 100 с (всего 8 значений) в режиме измерения частоты и с программируемым в таком же широком диапазоне множителем периода: от 10 до 108 в режиме измерения периода. Переход на новое, большее значение интервала счета (множителя периода) осуществляется простым нажатием кнопки без использования многопозиционного переключателя. Значения интервалов счета (множителей периода) определяются содержимым ППЗУ, поэтому они могут быть и другими.

Для индикации результата счета используется девятиразряд-нын индикатор типа ИВ-28А. При переключениях интервалов счета (множителей периода) автоматически смещается запятая. Первая слева от запятой цифра в режиме измерения частоты соответствует единицам мегагерц, а в режиме измерения среднего периода — единицам микросекунд. Индикация результатов счета непрерывная, т. е. процесс счета на индикаторе не отображается.

Частотомер состоит из четырех блоков: питания, высокочастотного, индикации и базового.

Блок питания должен вырабатывать три напряжения: +5 В (1,2 А); -5 В (0,5 А), -30 В (0,2 А). Последнее может быть нестабилизировано, так как оно подается на питание индикатора.

В высокочастотном блоке, состоящем из шести корпусов интегральных микросхем, используются ИС 500-й серии, благодаря чему верхняя измеряемая частота равна 200 МГц.

В блоке индикации для запоминания результата счета (девяти разрядов) используется не девять корпусов ИС регистров, а оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) типа 155РУ2, что позволяет сократить число ИС блока индикации до 8.

В состав базового блока входят 16 корпусов ИС и БИС Значительное место при описании базового блока пришлось уделить работе БИС КР580И53 и процедурам их программирования, потому что имеющаяся в литературе [1, 2] информация по этому вопросу совершенно недостаточна.

В режиме измерения среднего периода максимальная измеряемая частота ограничена быстродействием счетчиков БИС КР580ВИ53 и примерно равна 2,5 МГц.

Чувствительность частотомера в режиме измерения частоты на самых высоких частотах не хуже 0,3 В, а в режиме измерения среднего периода на всех частотах не хуже 0,5 В.

В частотомере имеется один вход для измеряемого сигнала и один выход контрольного сигнала (1 МГц). Кроме тумблера включения питания, частотомер снабжен тремя органами управления: двухпозиционным переключателем (тумблером) рода работы (частота/период), кнопками начального сброса и переключения времени измерения (множителя периода). После нажатия кнопки сброса устанавливается минимальное значение времени измерения (множителя периода).

Рис. 1. Принципиальная схема высокочастотного блока

Схема высокочастотного блока приведена на рис. 1. В его состав входят два декадных счетчика DD3, DD4 ЭСЛ 500ИЕ137, два преобразователя уровня DD5, DD6 ЭСЛ-ТТЛ 500ПУ125, преобразователь уровня DD1 ТТЛ-ЭСЛ 500ПУ124 и логический ЭСЛ элемент DD2 500ЛМ101.

Логические элементы DD2.1 и DD2.2 используются для усиления входного сигнала, а на DD2.3 собран триггер Шмитта, который необходим для получения коротких фронтов сигнала на входах синхронизации счетчиков при малых измеряемых частотах. Логический элемент DD2.4 используется в качестве источника сигнала логической единицы. Все входы ИС 500-й серии соединены внутри схемы с выводом — 5 В через резисторы сопротивлением около 100 кОм, поэтому входы, на которых должен быть постоянно логический ноль, можно оставлять свободными. На рис. 1 свободные входы не обозначены. Выходы ИС не имеют нагрузочного резистора, поэтому все используемые выходы должны соединяться через резисторы сопротивлением 150...200 Ом с выводом — 5 В. Еще лучше соединять используемые выходы через резисторы сопротивлением 51 Ом с дополнительным источником питания минус 2 В.

Перед началом счета импульсом WHFCT через DD1 на счетчики DD3, DD4 записывается число 99. В процессе счета счетчики устанавливаются в режим вычитания. Необходимость такой записи и режима вычитания вызвана тем, что и в базовом блоке используются вычитающие счетчики. Результат счета с выходов преобразователей уровня DD5, DD6 считывается в память блока индикатора только после окончания счета, поэтому ограниченность быстродействия выходных формирователей ТТЛ уровней DD5, DD6 не снижает максимальную частоту счета.

Высокочастотный блок смонтирован на печатной плате, имеющей контактные площадки только для выводов ИС, которые соединяются в соответствии со схемой короткими прямыми проводками. Длинные (>5 см) соединения осуществляются витой парой проводников в эмалевой изоляции диаметром 0,1...0,25 мм. Второй конец витой пары припаивается к выводам «общ.» ИС, соединяемых между собой. Счетчики DD3, DD4 сильно нагреваются (можно получить ожог), поэтому для отвода тепла их корпуса приклеены к медной шине (2x5 мм2), которая скрепляется с корпусом частотомера.

БИС КР580ВИ53 содержит три 16-разрядных вычитающих счетчика, каждый с регистром хранения числа и регистром управляющего слова. Счетчики могут работать независимо в одном из шести режимов, определяемых регистром управляющего слова счетчика. Загрузка регистров счетчиков осуществляется через восьмиразрядную шину данных сигналом логического нуля на входе WR. Адрес загружаемого регистра определяется логическими сигналами на адресных входах АО, А1 в соответствии с правилом, приведенным в табл. 1.

Таблица I

| м | АО | WR =0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Счетчик 0 |
| 0 | 1 | Счетчик 1 |
| 1 | 0 | Счетчик 2 |
| 1 | 1 | Регистры упр. слов |

Регистры управляющих слов счетчиков — восьмиразрядные, поэтому они загружаются одним отрицательным импульсом на входе WR, Хранящие же регистры счетчиков — 16-разрядные и загружаются двумя импульсами на входе WR, вначале младший байт (8 разрядов), а затем старший. Возможна также загрузка только одного байта старшего или младшего.

Для чтения содержимого каждого счетчика необходимо в соответствии с табл. 2 установить адрес и подать сигнал логического нуля на вход RD. При этом может быть как последовательное чтение: вначале младшего, а затем старшего байта, так и независимое чтение только старшего или только младшего байтов

Таблица 2

| Al | АО | RD =0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | О | Счетчик 0 |
| 0 | 1 | Счетчик 1 |
| 1 | О | Счетчик 2 |
| 1 | 1 | Запрещено |

И при загрузке, и при чтении на входе CS (выбор кристалла) должен быть потенциал логического нуля. При загрузке (WR = 0) выводы DO — D7 БИС являются входами, а при чтении (RD = 0) — выходами, поэтому во втором случае шина должна быть освобождена теми устройствами памяти, с которых производилась загрузка.

Адрес регистра управляющего слова (РУС), режим чтения и записи, режим работы счетчика определяются битами шины данных при А0 = А1 = 1, WR = 0 в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

| D7 D6 | D5 D4 | D3 D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00-РУС | 00 — нет операции 01 — ч/з | 000 — Режим 0 |  | 0 — двоичный счетчик |
| счетчика 0 01-РУС |  | 001 — Режим 1 Х10 — Режим 2 |  |  |
| счетчика 1 10-РУС | только МБ 10-ч/з только СБ 11 -ч/з МБ, а затем СБ | XII — Режим 3 100 — Режим 4 |  | 1 — декадный счетчик |
| счетчика 2 11 — запрещено |  | 101 — Режим 5 |  |  |

Каждый из трех счетчиков БИС имеет счетный вход CLK, вход управления GATE и выход OUT. Частота следования импульсов на счетном входе не должна превышать 2,5 МГц. Вид выходного сигнала и реакция на сигнал управления определяется режимом.

Режим 0. Прерывание по окончании счета.

После загрузки управляющего слова на выходе устанавливается ноль. Счет разрешается только после загрузки второго байта. Ноль на выходе сохраняется до тех пор, пока число на счетчике не достигнет нуля, после чего счетчик продолжает считать, а на выходе устанавливается единица до новой загрузки. Загрузка младшего байта останавливает счет, а загрузка старшего запускает его. Ноль на управляющем входе прерывает счет, при переходе управляющего сигнала в единицу счет продолжается с прерванного значения. На временных диаграммах работы счетчика в режиме О (рис. 2,а) управляющее слово CW=10 в шестнадцатизначном коде или CW — 00010000 в двоичном коде. В соответствии с табл. 3 это означает, что загружается только младший байт (D5 D4 — 01) счетчика 0 (D7Z76 — 00), причем счетчик двоичный D0 — 0, а режим его работы — 0 (D3D2D 1 = 000). На верхних диаграммах QATE = 1, на средних отрицательный импульс на управляющем входе прерывает счет, на нижних показано, что новая загрузка до окончания счета приводит к загрузке нового числа и изменяет момент достижения нуля или появления единицы на выходе. Чтение содержимого счетчика возможно в любой момент после загрузки регистров.

В таблицах под диаграммами выходных сигналов показаны значения обоих байтов счетчиков.

Режим 1. Ждущий генератор импульса.

После загрузки регистров на выходе устанавливается единица. Положительный перепад (фронт) на управляющем входе загружает счетчик и запускает счет. В процессе счета сигнал на выходе равен нулю. В момент достижения нуля счет останавливается, а на выходе устанавливается единица. Длительность нуля на выходе равна загруженному числу периодов сигнала на счетном входе. Задержка выходного импульса относительно фронта на управляющем входе не превышает двух таких периодов. Фронт на управляющем входе, появившийся до окончания выходного импульса, перезагружает счетчик и тем самым изменяет выходной импульс. В этом режиме счетчик перезагружается только по фронту на управляющем входе. Например, перезагрузка регистра счетчика в процессе счета не меняет длительности выходного импульса, и только после следующего запуска на выходе появится импульс с новой длительностью. На временных диаграммах этого режима (рис. 2, б) управляющее слово CW=12 (00010010 в двоичном коде).

Режим 2. Синтезатор периода.

После загрузки регистров на выходе периодически появляются отрицательные импульсы, длительность которых равна одному периоду сигнала на счетном входе. Период следования выходных импульсов равен загруженному числу периодов сигнала счетного входа. Сигнал на .выходе равен нулю, когда число на счетчике равно единице. Счетчик перезагружается по фронту выходного сигнала. Ноль на управляющем входе прерывает счет, после перехода в единицу счет продолжается с прерванного значения. Перезагрузка регистра счетчика в процессе счета не меняет текущего периода. Временные диаграммы этого режима приведены на рис, 2, в.

В частотомере используются только первые три режима, поэтому описание остальных трех режимов (Генератор меандра. Программный строб. Аппаратный строб) здесь не приводится. На рис. 3 даются только подробные временные диаграммы этих режимов.

В базовом блоке частотомера используется шесть счетчиков двух БИС КР580ВИ53. Схема соединения аппаратных выводов счетчиков приведена на рис. 4. Счетчики 0 обеих БИС программируются в декадный режим 0 и используются для счета импульсов. Перед началом счета счетчики загружаются одинаковыми числами 9999. На выходе счетчика в режиме 0 может появиться только один перепад напряжения, поэтому для имитации сигнала заема (переполнения) используется первый счетчик DD11 (СТ0.1), запрограммированный в двоичный режим 2 с загружаемым числом N =10 000. Счетчик СТ1.1 используется как генератор периодической последовательности коротких импульсов, необходимых для динамической индикации результата счета. Счетчики СТО.2 и СТ1.2 используются для формирования интервала счета (или множителя периода). Интервал счета в микросекундах равен произведению загружаемых на эти счетчики чисел. Оба счетчика — двоичные, первый кз них работает в режиме 2, а второй — в режиме 1.

Рис. 2. Временные диаграммы работы интегрального таймера:

а — режим прерывание по окончании счета, б — режим ждущею генератора импульса, в — «ежнм синтезатора периода

Рис. 3. Временные диаграммы работы интервального таймера.

а — режим генератора меандра; б — режим программного строба, в — режим аппаратного строба

Цикл работы частотомера можно разделить на следующие этапы: загрузка регистров управляющих слов (шесть тактов), загрузка младших и старших байтов регистров счетчиков (12 тактов), запуск счета и счет и, наконец, чтение младших и старших байтов результата счета.

Рассмотрим вначале более подробно этапы загрузки регистров. На рис. 5 приведены временные диаграммы управляющих сигналов (АО, Al, CSO, CS1, ...) всех этапов. Этап загрузки занимает первые 18 тактов, из которых в первые шесть тактов загружаются регистры управляющих слов. Из нерегулярности временных диаграмм управляющих сигналов следует, что для формирования надо использовать постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). В данном случае для формирования первых восьми сигналов (рис. 5) используется программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) типа 155РЕЗ емкостью 32 байта.

Рис. 4. Схема соединения аппаратных выводов счетчиков

На принципиальной схеме базового блока (рис. 6) показаны связи ППЗУ управляющих сигналов DD10 БИС программируемых интервальных таймеров DDU, DD12. Адреса АО, А1 и сигналы выбора кристаллов CSO, CS1 непосредственно формируются ППЗУ DD10, а сигналы записи WR и чтения RD формируются из сигналов WE (разрешение записи), RE (разрешение чтения) и сигнала кварцевого генератора при помощи дополнительных элементов DD13, DD14, DD15. Необходимость применения дополнительных элементов для формирования сигналов записи WR и чтения RD, а также сигналов запуска Р счета и установки S вызвана тем, что эти сигналы должны быть «чистыми» без выбросов, которые появляются на выходах ПЗУ при переключениях адресов. Содержимое ППЗУ, соответствующее восьми управляющим сигналам A0...SE, приведено в табл. 4. Здесь адрес и содержимое представлено в глестнадцатиричном коде, причем АО — младший разряд, SE — старший разряд.

Рис. 5. Временные диаграммы управляющих сигналов

Например, по адресу ID (29 в десятичном коде) имеется число 2С = 00101100, которое соответствует следующим значениям сигналов SE = 0, PE = 0, RE-1, WE = 0, CS1-1, CS0-1, А1=А0 = 0.

Адрес ППЗУ управляющих сигналов DD10 формируется при помощи счетчика DD6 и триггера DD5, которые асинхронно устанавливаются в ноль сигналами RS-триггера DD3.1, DD3.2 при нажатой кнопке сброса SB1. После отпускания кнопки сброса происходит последовательное изменение адреса с частотой 1 МГц Этот процесс продолжается до 18-го такта, в котором импульсом Р (вывод 3 DD13) сбрасывается триггер DD2.1, в результате чего процесс изменения адреса прерывается. Фронтом импульса Р запускается ждущий генератор импульса, реализованный на СТО.2 и СТ1.2 БИС DD11, DD12. Адрес ППЗУ DD10 остается постоянным до тех пор, пока фронт импульса с выхода СТ1.2 не установит в единицу триггер DD2.1, после чего с задержкой на один такт продолжается изменение адреса. При появлении сигнала переполнения на выходе счетчика DD6 через элементы DD3.4, DD3.3 он устанавливается в состояние 0001, а триггер DD5, являющийся младшим разрядом адреса, сбрасывается в ноль, т. е. устанавливается адрес 00010, с которого и начинаются все последующие циклы. Таким образом, регистры управляющих слов счетчиков СТ1.2 и СТ1.1 загружаются только один раз после нажатия кнопки сброса. Остальные регистры управляющих слов и регистры всех счетчиков перезагружаются в каждом цикле. Порядок перезагрузки не обязательно должен быть в точности таким. Например, загрузку регистров управляющих слов можно производить только один раз после нажатия кнопки сброса. Нельзя только перезагружать в каждом цикле регистр управляющего слова счетчика СТ 1.1, который формирует периодический сигнал для динамической индикации, так как в противном случае при малых временах измерения из-за частых перезагрузок сигнал на его выходе будет вообще отсутствовать

Рис. 6. Принципиальная схема базовою блока

| Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | А | В | С | D | Е | F |
| 00 | 17 | 17 | 17 | 1В | 1В | 1В | 18 | 18 | 19 | 19 | 1А | 1А | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 10 | 16 | 16 | 4С | ОС | 8С | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2С | 2С | 0F |

Данные, загружаемые в регистры счетчиков СТО.О — СТ 1, содержатся в двух БИС DD8, DD9 ППЗУ типа 556РТ4, которые в сумме имеют емкость 256 байт. Такая большая емкость ППЗУ данных необходима для того, чтобы загружать в счетчики СТО.2 и СТ1.2 разные числа и тем самым устанавливать различные значения времени измерения (множителя периода). В этих ППЗУ DD8, DD9 от старших трех разрядов адреса зависит содержимое только тех данных, которые соответствуют числам, загружаемым в регистры счетчиков СТО.2 и СТ1 2 Остальные данные повторяются Старшие разряды А5 — А7 адреса DD8, DD9 задаются трехразрядным счетчиком DD7, который кнопкой сброса SB1 устанавливается в ноль, а кнопкой SB2 последовательно переключается в одно кз восьми состояний.

Таблица 5

| Старл адрес | Число на СТО.2 |  | Число на СТ1.2 |  | Вр. изм. множ. пер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-код | 16-КОд | 10-код | 16-код |  |
| 0 | 2 | 0002 | 5 | 0005 | 10 |
| 1 | 10 | 000А | 10 | 000А | 102 |
| 2 | 10 | 000 А | 100 | 0064 | 103 |
| 3 | 10 | 000А | 1 000 | 03Е8 | 104 |
| 4 | 10 | 000А | 10 000 | 2710 | 105 |
| 5 | 100 | 0064 | 10 000 | 2710 | 106 |
| 6 | 1 000 | 03Е8 | 10 000 | 2710 | 107 |
| 7 | 10 000 | 2710 | 10 000 | 2710 | 108 |

Числа, загружаемые в регистры счетчиков СТО.2 и СТ1.2, и соответствующие им времена измерения в микросекундах (множители периода) приведены в табл. 5.

ППЗУ DD8, DD9 — четырехразрядные, поэтому в DD8 содержится младшая тетрада, а в DD9 старшая тетрада байта данных Содержимое этих ППЗУ приведено соответственно в табл. 6 и 7.

| Таблица 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | А |  |  |  | В |  |  |  | С |  |  |  | D |  |  |  | Е |  |  |  | F |  |  |  |  |  |
| 00 | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | С |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | А |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 40 | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | А |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 60 | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | А |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 80 | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | А |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| АО | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| СО | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| ЕО | 2 |  | С |  |  |  | 1 |  |  |  | C |  |  |  | C |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | A |  |  |  | В |  |  |  | С |  |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 30 | 5 А | 0 0 |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  | F F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 70 90 ВО DO FO | 4 8 0 0 0 0 | 0 3 7 7 7 7 |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  | F F F F F F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | б |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | А |  |  |  | В |  |  |  | С |  |  |  | D |  |  |  | Е |  |  |  | F |  |  |  |
| 00 | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 20 | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 40 | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 60 | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 80 | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
| АО | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
| CO | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | Е |  |  |  | 0 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
| EO | В |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | в |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | D |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | A |  |  |  | В |  |  |  | С |  |  |  | D |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |  |  |
| 10 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |
| 30 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |
| 50 | 6 |  |  | 0 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |
| 90 | Е |  |  | 0 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |
| 7б | 1 |  |  | 2 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |
| ВО | 1 |  |  | 2 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |
| DO | 1 |  |  | 2 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |
| FO | 1 |  |  | 2 |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  | F |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  | F |  |  |  |  |

Все используемые ППЗУ имеют выходные каскады с открытым коллектором, поэтому ко всем их выходам подключены нагрузочные резисторы R6 — R21. Для освобождения шины данных на интервале счета и этапе считывания во все ячейки с младшими адресами от 12 по IF записываются единицы. Дополнительно к этому, на этапе считывания ППЗУ данных DD8 и DD9 отключаются по входам CS сигналом RE.

Кварцевый генератор собран на операционном усилителе DA1 типа 544УД2 по стандартной схеме. Подстройка частоты и устойчивость колебаний достигаются подбором емкостей конденсаторов С6, С7. При работе с внешним эталоном нет необходимости отключать внутренний кварц Z1, достаточно колебания внешнего генератора подать через конденсатор С8 на вход DA1.

Результатом счета являются две тетрады счетчиков высокочастотного блока, два байта данных (4 тетрады) счетчика СТО.О и два байта данных счетчика СТ1.0. В частотомере используется девятиразрядный индикатор ИВ-28А, поэтому старшая тетрада старшего байта СТ1.0 не используется. На этапе считывания на четыре такта сигналом CSO включается БИС DD11 и двумя импульсами RD на шину данных выводится вначале младший, а затем старший байт данных счетчика СТО.О. Затем аналогично на шину данных выводятся последовательно оба байта данных счетчика СТ1.0. Последние два такта этапа считывания отводятся для двух тетрад счетчиков ВЧ блока.

Рис. 7. Принципиальная схема блока индикации

Обратимся теперь к схеме блока индикации рис. 7. Данные считываются в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) DD5 типа 155РУ2. Информационные входы ОЗУ соединяются с шиной данных и с выходами счетчиков ВЧ блока через мультиплексоры DD1 и DD2. Адрес ОЗУ задается декадным счетчиком DD3 типа 155ИЕ6. Перед началом считывания импульсом ~S~ число со счетчика переписывается в регистр DD4, а счетчик сбрасывается в ноль. Далее на этапе считывания счетчик устанавливает 10 адресов ОЗУ. Одному импульсу RD БИС DD11, DD12 (см. рис. 6) соответствуют два адреса: младший четный — младшей тетраде, а старший нечетный — старшей тетраде байта данных. Младший разряд адреса ОЗУ является и младшим разрядом мультиплексоров DD1, DD2 (см. рис. 4). На последних двух тактах мультиплексор соединяет входы ОЗУ с выходами счетчиков ВЧ блока. Старший разряд адреса ОЗУ является и старшим (вторым) разрядом адреса мультиплексора.

Этап считывания продолжается.всего 10 мкс в каждом цикле, остальное время производится последовательный опрос содержимого ОЗУ, дешифрация и последовательное высвечивание цифр на индикаторе. Этот этап заканчивается переписыванием числа с регистра DD4 на счетчик DD3 (см. рис. 7), что сохраняет цикличность индикации. Изменение адреса ОЗУ при индикации производится по вычитающему входу счетчика DD3 импульсами с выхода счетчика СТ1.1. Для исключения возможности нарушения процедуры чтения при помощи DD16 импульсом RE запрещается подача этих импульсов на счетчик DD3 на этапе считывания.

Выходы счетчика DD3 задают адрес и на дешифратор DD7 типа 155ИД1, выходы которого управляют транзисторными ключами, воздействующими на разрядные сетки люминесцентного индикатора. Нулевому адресу ОЗУ соответствует третий справа разряд индикатора (поэтому нулевой выход дешифратора DD7 включает третий разряд индикатора). Соответственно этому выходы 1, 2, 3, 4, 5, 6 включают 4, 5, 6, 7, 8 и 9 разряды индикатора. Выход 7 дешифратора из-за отсутствия десятой цифры не используется, а первый и второй разряды индикатора включаются соответственно выходами 8 и 9 дешифратора.

В вычитающем декадном счетчике число сосчитанных импульсов не совпадает с числом на счетчике, тем более оно не совпадает с числом на выходе ОЗУ, так как его выходы инверсны. В табл. 8 показано соответствие между этими числами.

Таблица 8

| Число импульсов | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число на счетчике | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Число на вых. ОЗУ | 6 | 7 | 8 | 9 | А | B | С | D | Е | F |

Из этого соответствия следует, что дешифратор должен, например, включать сегменты цифры 0, когда на его входы подается число 6 и т. д. В связи с этим нет возможности непосредственно без дополнительных устройств использовать стандартные дешифраторы. В данном случае в качестве дешифратора применено ППЗУ DD6' типа 155РЕЗ. Семь выходов ППЗУ используются для включения сегментов цифр, а восьмой (вывод 4) — для включения запятой, Содержимое DD6 приведено в табл. 9.

Таблица 9

|  | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | А | В | С | D | Е | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 48 | F9 | 8С | АВ | 39 | 2А | 0А | F8 | 08 | 28 |
| 10 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | 40 | F1 | 84 | АО | 31 | 22 | 02 | F0 | 00 | 20 |

Из анализа этой таблицы следует, что только сигнал управления запятой на выводе 4 зависит от старшего адреса. При А4=1 запятая включена, при А4 = 0 — выключена. Сигнал на старший разряд адреса подается с выхода мультиплексора DD8, восемь входов-которого соединены с выходами дешифратора DD7, управляющего включением разрядов индикатора. Адресные входы мультиплексора DD8 соединены с выходами счетчика DD7 базового блока. Нули всех-выходов этого счетчика соответствуют минимальному времени измерения 10 мкс (множитель периода 10), запятая при этом должна включаться во втором разряде, поэтому вход 0 мультиплексора соединен с выходом 9 дешифратора, который включает второй разряд индикатора. В общем случае номер разряда, в котором включена запятая, на 2 превышает число на счетчике DD7. В соответствии с этим правилом входы мультиплексора DD8 соединены с выходами дешифратора DD7 (см. рис. 7). Таким образом, положение запятой однозначно связано с временем измерения, в результате чего при измерении частоты отсчет всегда делается в мегагерцах, а при измерении среднего периода независимо от множителя — в микросекундах.

Транзисторные ключи VT1 — VT17 включения сегментов и разрядов индикатора в качестве нагрузки имеют резисторы R18 — R34 с относительно малыми сопротивлениями 6,2 кОм. Это вызвано необходимостью уменьшения эффекта подсвечивания сегментов при малых временах измерения (10; 100; 1000 мкс). При больших временах измерения (>0,1 с) сопротивления этих резисторов можно существенно увеличить (до 36 кОм) и, более того, вообще отказаться от резисторов нагрузки в ключах управления разрядами и от всех резисторов, соединяющих базы и эмиттеры транзис-торовг

Как уже отмечалось, на время чтения данных из ОЗУ запрещается подача импульсов с выхода СТ1.1 на адресный счетчик DD3, в связи с этим при измерениях среднего периода может возникнуть эффект мерцания цифр индикатора. Например, при точном равенстве k(mTx+T0) =2000 мкс, где k — целое число, т — множитель периода, Тх — измеряемый перлод, То — пауза в строго определенной фазе цикла относительно последовательности импульсов с выхода СТ1.1 ни один из них не попадает на вход адресного счетчика. Это приведет к тому, что будет ярко светиться только одна из девяти цифр индикатора. При малейшем смешении частоты станут поочередно высвечиваться все цифры.

Уменьшение времени измерения (множителя периода) слегка уменьшает и яркость свечения индикатора, потому что на время (10 мкс) чтения и записи данных в ОЗУ дешифратор DD6 выключается сигналом разрешения чтения RE. Например, при времени измерения 10 мкс длительность цикла равна 10 + 33 = 43 мкс, т е. примерно 25 % времени индикатор выключен.

Сборка и настройка этого частотомера доступна только очень опытным радиолюбителям. Ведь схема прибора достаточно сложна и совершенно нерегулярна, а следовательно, весьма вероятны и ошибки в монтаже. Кроме того, схема может неправильно работать и из-за ошибок программирования ППЗУ, хотя в то же время содержимое очень многих ячеек ППЗУ данных и ПЗУ дешифратора совершенно не влияют на работу частотомера. Например, область ППЗУ данных DD8 и DD9 базового блока, которая должна быть заполнена цифрами F, в действительности может быть заполнена совершенно произвольными цифрами

Замена цифр F на какие-либо другие в ППЗУ дешифратора DD6 (см. рис. 7) в ячейках с адресами 00 — 05 и 10 — 15 также не повлияет на работу частотомера, так как такие адреса не могут появляться на выходе ОЗУ.

Сборку и настройку следует начинать с блока индикации. При первом включении желательно не впаивать ИС мультиплексоров. После проверки правильности монтажа и отсутствия коротких замыканий выходов ИС с общей шиной и шинами источников питания следует включить источники питания. При этом на вычитающий вход адресного счетчика DD3 обязательно нужно подать импульсы с частотой следования примерно 500 Гц. Если вход записи WR ОЗУ и вход CS ППЗУ дешифратора DD6 соединить с общей шиной, а входы данных ОЗУ оставить свободными, то на индикаторе должны быть только цифры 9, а запятая должна находиться в старшем девятом разряде. Далее, соединяя с общей шиной соответствующие входы данных ОЗУ, следует проверить правильность свечения всех цифр. Например, если соединить с общей шиной входы DO и D3 (подать число 6), то должен светиться 0 во всех разрядах. Если же соединить с общей шиной все входы данных ОЗУ (подать число 0), то не должна светиться ни одна цифра. Индикатор не должен светиться также для всех чисел от 0 до 5 (0000 — 0101). После этого надо проверить, выключается ли индикатор при отсоединении от общей шины входа CS ППЗУ дешифратора.

При впаивании мультиплексоров вначале не следует соединять их адресные входы с выходами адресного счетчика. Задавая разные числа на группы входов DO, D1, D2 и D3 и меняя адреса мультиплексоров, следует убедиться в правильности их работы.

Например, если D0 = 0110, D1 = 0111, D2=1000, Ш=1001, то при А1 АО = 00; 01; 10; 11 должны светиться соответственно цифры 0, 1, 2, 3. Правильность включения запятой проверяется заданием кодов всех чисел от 0 до 7 на адресных входах мультиплексора DD8. Например, при соединении с общей шиной всех его адресных входов (число 0) запятая должна светиться во втором разряде.

Заключительным этапом настройки блока индикации является проверка режима хранения ОЗУ. Для этого необходимо при включенном питании отсоединить от общей шины вход WR ОЗУ и убедиться, что цифры, которые светятся на индикаторе, не зависят от потенциалов на входах мультиплексоров DD1, DD2. Перед присоединением к базовому блоку следует проверить, не остались ли соединенными с общей шиной какие-либо входы ИС блока индикации.

Настройку базового блока надо начинать с кварцевого генератора. Подбором конденсатора С7 и резистора R5 необходимо добиться его устойчивой работы. На предварительном этапе настройки точное значение частоты колебаний можно не устанавливать. Вместо указанного на схеме операционного усилителя допускается использовать и другие быстродействующие операционные усилители, например 574УД1, а еще лучше — один из трех инверторов ИС 176-й серии типа 176ЛП1 [3]

На начальном этапе настройки необходимо отключить вывод 12 счетчика DD6 от входа (вывод 13) DD3 и соединить с общей шиной входы S (выводы 4 и 10) триггеров DD2. Переключатель S1 режима работы поставить в положение «F». После этого надо включить питание и проверить правильность работы триггера DD5 и счетчика DD6. На выводе 7 счетчика должен быть меандр с периодом 32 мкс. Спадом этого сигнала следует запускать ждущую развертку осциллографа. Далее при помощи осциллографа проверяется соответствие сигналов на выходах ППЗУ DD10 временным диаграммам (см. рис. 5) и соответствие этим диаграммам сигналов на выходах DD13 и выводе 8 DD14. Не надо обращать внимание на многочисленные выбросы сигналов на выходах ППЗУ Они не влияют на работу базового блока. Следующий этап — проверка содержимого ППЗУ данных DD8 и DD9 для всех восьми состояний счетчика DD7. Если это содержимое соответствует табл. 6 и 7, то надо соединить вывод 12 DD6 с выводом 13 DD3; при этом период сигнала на выводе 7 счетчика DD6 должен уменьшаться с 32 до 30 мкс. На выводе 13 БИС DD12 после нажатия кнопки сброса SB1 должна быть последовательность отрицательных импульсов с периодом следования 2 мс и длительностью 1 мс. не зависящая от состояния счетчика DD7, т. е. от нажатия кнопки SB2. На выводе 17 БИС DD12 после нажатия кнопки сброса SB1 должны быть отрицательные импульсы с длительностью 10 мкс. При первом же нажатии кнопки SB2 эти импульсы должны исчезнуть, а после дальнейших семи нажатий — появиться вновь На выводе 17 DD11 после нажатия кнопки сброса должны быть колебания с периодом 2 мкс, после первого нажатия кнопки SB2 — 10 мкс, а при следующих нажатиях колебания должны исчезнуть. Если входы S (выводы 4, 10) триггеров DD2 отсоединить от общей шины и соединить с выводом 6 DD3, то после нажатия кнопки сброса период колебаний на выводе 7 счетчика DD6 должен увеличиться на 14 мкс. При этом на выводе 9 триггера DD2 будут отрицательные импульсы с длительностью 10 мкс и паузой между ними 34 мкс. Нажатие на кнопку SB2 приводит к тому, что длительность этих импульсов повышается до 100 мкс, а пауза — до 50 мкс. Последующие нажатия увеличат длительность этих импульсов до 1, 10, 100 мс, 1, 10, 100 с, а паузы до 50, 50, 50, 234 мкс, 2, 20 мс. В двух последних случаях необходимо запастись терпением, ожидая реакцию на нажатие кнопки SB2.

Для проверки правильности счета на выходы 9 и 15 DD11 необходимо подать колебания внутреннего кварцевого генератора Затем можно при помощи осциллографа (наблюдая сигналы шины данных, соответствующие первым четырем импульсам RD) установить правильность работы счетчиков СТО.О и СТ1.0.

Однако лучше подключить к базовому блоку блок индикации Если индикатор подключен правильно, счетчики работают нормально, а входы мультиплексора, предназначенные для подключения к ВЧ блоку, свободны, то после нажатия кнопки сброса на индикаторе должно быть число 00000109,9. Нажатие на кнопку SB2 должно изменить это число на 0000100,99 и т. д. Две крайних девятки служат признаком того, что соответствующие входы мультиплексора свободны.

Высокочастотный блок функционально очень прост, поэтому его предварительная настройка сводится к проверке общей работоспособности. При более точной отладке следует подобрать параметры входной цепи так, чтобы, с одной стороны, ВЧ блок имел максимальное быстродействие, а с другой — при низких частотах не было лишних переключений счетчиков.

С техникой и методикой программирования ПИЗУ можно познакомиться в [1, 2, 3].

Частотомер можно использовать как цифровую шкалу к супергетеродинному радиоприемнику. Для этого необходимо так запрограммировать ППЗУ, чтобы в счетчики СТО.О и СТ1.0 записывались не все девятки, а числа, соответствующие отрицательному значению промежуточной частоты. Можно, например, ограничиться всего одним значением времени измерения — 0,1 с и двумя промежуточными частотами 0,465 и 10,7 МГц. В этом случае вместо счетчика DD7 (см. рис. 6) можно использовать триггер, а в ППЗУ данных DD8, DD9 только четвертую часть объема В рассмотренном варианте частотомера частота сигнала в режиме измерения среднего периода ограничена сверху быстродействием счетчиков БИС КР580ВИ53 (~2,5 МГц). Если возникнет необходимость измерить средний период более высокочастотных колебаний, то введением, дополнительных переключателей можно переключать декады ВЧ блока в режим предварительного деления частоты на 100. Благодаря этому примерно во столько же раз повышается верхняя измеряемая частота и в 100 раз увеличивается множитель периода. Понятно, что два младших разряда индикатора придется выключить.

К источнику питания частотомера не предъявляется никаких особых требований, допустимы даже пульсации до 100 мВ. Напряжение питания индикатора Кссз ( — 20... — 30 В) можно не стабилизировать, напряжение нити накала 3 В индикатора желательно подава-ь от отдельной обмотки трансформатора, отвод от середи= ны этой обмотки должен соединяться с выводом VCC3-

В заключение нужно отметить, что несмотря на применение совершенных БИС частотомер имеет довольно большой объем (31 корпус, более трех корпусов на декаду). Это объясняется неприспособленностью используемых БИС к задачам измерения частоты. Но, с другой стороны, выпускаемый промышленностью частотомер 43-54 содержит более ста ИС 133 и 136 серий.

##### Литература

1. Юшин А. Микропроцессорные БИС серий К 580, КР580. — Радио, 1984, № 11, с 60.

2. Юшин А. Микропроцессорные БИС серий К 580, КР 580. — Радио, 1984, № 12, с. 55.

3. Псурцев В. Цифровая шкала для трансивера «Радио-76 М». — М.: Радиоежегод-ник-85, ДОСААФ, 1985

4. Багдян В. Программирование ПЗУ для дисплея. — Радио, 1984, № 4, с. 17, 18

5. Пузаков А. ПЗУ в спортивной аппаратуре. — Радио, 1982, № 1, с. 22, 23.

6. Дианов А. П., Щелкунов Н. Н. Модуль программирования микросхем ППЗУ — Микропроцессорные средства и системы, 1985, № 3,с. 80 — 83.

ББК 32.84 Р15

Рецензент Ю. И. Крылов

Радиоежегодник-86/Сост. А. В. Гороховский. — Р15 М.: ДОСААФ, 1986. — 144 с.

75 к

В Ежегоднике подводятся основные итоги радиоспортивного 1984 — 1985 года Рассказывается о гетеродинном приемнике на диапазон 20 м дается обзор приемопередающих KB антенн, приводятся основы проектирования малошумящих усилителей 34 описываются по пулярные конструкции кассетного магнитофона, электропроигрывателя цифпового частотомера, квазисенсорных переключателей, рассчитанные на самостоятельное изготовление Приводятся справочные данные по интегральным микросхемам для аппаратуры магнитной записи

2402020000 — 083 									ББК 32.84

Р----------------25-86

072(02) — 86

©Издательство ДОСААФ СССР, 1986

Составитель Анатолий Владимирович Гороховский

РАДИОЕЖЕГОДНИК-86

Заведующий редакцией А. В. Куценко

Редактор Л. И. Карнозов

Художник Л. С. Вендров

Художественный редактор Т. А. Хитрова

Технический редактор 3. И. Сарвина

Корректоры Е. А. Платонова, Н. В. Елкина

ИБ № 1941

Сдано в набор 23.12 85. Подписано в печать 23 06 86. Г-93906. Формат 60x90/16 Бумага тип. № 2 Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. п. л 9,0 Усл. кр.-отт. 9,25. Уч.-изд. л. 9,71. Тираж 200 000 экз Зак. 6-12 Изд. № 2/п.384

Цена 75 к

Ордена «Знак Почета» издательство ДОСААФ СССР. 129110, Москва, Олимпийский просп., 22

Харьковская книжная фабрика «Коммунист» 310012, Харьков, ул Энгельса, 11.

OCR Pirat